## Sheet1
Приложение 1
№ | Наименование | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Фетальный монитор | Ультразвук Входной сигнал Ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС Ультразвуковая частота 1.0 МГц Мощность ультразвука Метод определения FHR Авто корреляция Диапазон измерений 50 ~ 240 ударов в минуту (bpm) Точность измерения FHR 1 bpm в нормальном диапазоне FHR Маточная активность Входной источник Внешний приёмник с тензодатчиком Частотная характеристика DC (постоянный ток) ~ 0.5 Гц Контроль характеристики (тест) Переключатель в одно касание Диапазон измерений 0 ~ 99 единиц Измерение движения эмбриона Измерительный источник Ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС Метод записи Всплески активности на линии канала UC показывают относительную интенсивность и длительность движения эмбриона. Точки между FHR и UC каналами отмечают моменты, когда интенсивность движения эмбриона превышала установленный порог. Физические характеристики Размеры 296(Ш) x 305.5(В) x 92.5(Г) мм Вес 2.9 кг (без батареи) Дисплей 320x240 STN цветной ЖК 4.7 дюймов Запись Метод записи Термическая матрица (Thermal Array Type) Разрешение 8 (по вертикали)/10(по горизонтали) точек/мм2 Скорость печати 1, 2, 3, 12.5 см/мин Питание Используется адаптер питания Адаптер питания (вход) 100~240 В, 50~60 Гц, 1.2 A Адаптер питания (выход) 18 В, 2.5 A Гарантийный срок 12 месяцев Защита от перепадов напряжения | шт | 1 | 950000 | 950000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
2 | СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ | все основные элементы стерилизатора изготовлены из коррозионно-стойкой внутренняя поверхность камеры обработано методом что повышает ее коррозионностойкость при воздействии агрессивных хлорсодержащих веществ; - универсальность стерилизатора (стерилизация всех видов изделий: Лист3! текстиля, резина, растворов, питательных сред); - стерилизатор прост в эксплуатации; - количество стерилизационных коробок типа КФ-18 одновременно загружаемых в камеру - 3 шт. (поставляется по отдельному заказу); - способ управления стерилизатором - полуавтоматический. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Объем камеры, л 75 Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более 6,5 Масса, кг, не более 93 Габаритные размеры стерилизатора, (ШхГхВ) мм 790х522х1096 Внутренние размеры рабочей камеры, (OxГ) мм 394х661 Рабочее давление в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа не более 0,27 Предустановленные режимы стерилизации, С 132С - 20 мин. 120С - 45 мин. Время нагрева стерилизатора, не более, мин 45 Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л 20 Наработка на отказ, не менее 1000 циклов Средний срок службы стерилизатора составляет 10 лет Гарантийный срок 12 месяцев Питание, В/Гц 380/50 | шт | 1 | 1320000 | 1320000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
3 | Шкаф суховоздушный с микропроцессорным блоком управления с опорой | Размер рабочей камеры (ш*г*в) мм, 400*400*500, диапозон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камереот 50 до200°С, 1 класс защиты от поражения эл.током, ремя достижения установившегося режима при температуре установки 200°С не более 2ч, Габаритные размеры (мм) не более ширина 700, глубина 660, высота 1600. масса не более 54 кг. Погрешность стабилизации температуры в рабочей камере при установившемся режиме, С, +/-3 градуса, Срок службы не менее 6 лет. | шт | 1 | 179000 | 179000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
4 | Отсасыватель медицинский | Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма и верхних дыхательных путей. Низкий уровень шума, плавная регулировка вакуума, надежный не требующий обслуживания мембранный насос.Максимальный вакуум более 80 кПа; Производительность по воде 6 л/мин, по воздуху 18 л/мин, Электропитание - 230 В, 50 Гц, Потребляемая мощность - 60 ВТ, Габаритные размеры не более 310х300х310 мм, емкости для секрета - две стеклянные банки по 2 и 3л; трубка отсоса - диаметр не менее 8 мм, длина не менее 2 м; масса не более 7 кг. | шт | 1 | 295200 | 295200 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
5 | Комбинированный регистратор | Комбинированный регистратор носимый «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – 3/12» | шт | 2 | 881600 | 1763200 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
6 | Кабель соединительный | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный – 2 шт. зарядное устройство – 1 шт., элемент питания – 2 шт., одноразовые ЭКГ-электроды – 3000 шт. | набор аксесуаров | 2 | 558000 | 1116000 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
7 | Комплект чехлов и ремней | Комплект чехлов и ремней для носимого комбинированного регистратора КТ -07-АД-3, КТ-07-3/12 | шт | 3 | 21700 | 65100 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
8 | Комбинированный регистратор | Комбинированный регистратор носимый «КАРДИОТЕХНИКА – 07 – АД-3» | шт | 1 | 1450500 | 1450500 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
9 | Кабель соединительный | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела десятиэлектродный – 2 шт., датчик канала АД – 2 шт, манжеты (1 большая, 2 средние, 1 малая), набор одноразовых салфеток для манжет, зарядное устройство – 1 шт., элемент питания – 2 шт., одноразовые ЭКГ-электроды – 3000 шт. | набор аксесуаров | 1 | 697400 | 697400 | 30 календарных дней с момента подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильева 123, кабинет 7 Б
|  |  |  | х | х | 7836400