## Лист1
Приложение №1
№ п/п | Наименование медицинской техники | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки | Место поставки
1 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, вирусологических и биохимических исследований. Объём камеры, л 80; Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более 510х531х738;Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более 394х394х490; Мощность, кВт, не более 0,3; Масса, кг, не более 37; Задаваемые температурные режимы, С от температуры на 5ºС превышающей окружающую, до 70ºС; Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС не более 2; Дискретность задаваемой температуры, С 0,1; Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более +/-1; Количество полок стандартное/макс., шт. 2/(6); Время непрерывной работы, ч, не менее 500; Питание, В/Гц 220/50. Средний срок службы термостат составляет не менее 10 лет. | щтука | 2 | 153000 | 306000 | 15 календарных дней со дня подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123
2 | Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации ВКа-75-ПЗ | Предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла резины, стекла, текстиля в упакованном и неупакованном виде водяным насыщенным паром под избыточным давлением. Стерилизатор предназначен для использования в центральных стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в больничных отделениях. питание стерилизатора осуществляется от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением (380+-38) В. Потребляемая мощность не более 6,5 кВт. Габаритные размеры стерилизатора (Ш*Г*В)-(790*522*1096)+-15 мм, размеры стерилизационной камеры: внутренний диаметр 394+-3 мм, глубина 695+- 3 мм, объем стерилизационной камеры - 75+- 3дм2. Рабочее давление в стерилизационной камере и парогенераторе, не более 0,27 МПа (2,7 кгс/см2). Стерилизатор должен обеспечивать в загруженном состоянии режимы стерилизации: 1 режим: давление пара в стерилизиционной камере, МПа: номинал 0,20; предельное отклонение +0,02; температура стерилизации, С: номинал 132, предельное отклонение +2; время стерилизационной выдержки, мин: номинал 20; предельное отклонение +1. 2 режим: давление пара в стерилизиционной камере, МПа: номинал 0,11; предельное отклонение +0,02; температура стерилизации, С: номинал 120, предельное отклонение +2; время стерилизационной выдержки, мин: номинал 45; предельное отклонение +1. Время нагрева стерилизатора не более 45 минут. Для работоы парагенератора должна использоваться только дистилированная вода. Объем дистилированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора - 20 литров. Количество стерилизационных коробок типа КСФК-18, одновременно загружаемых в камеру - 3 штуки. Все элементы за исключением уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из кррозийно-стойкой стали. Масса стерилизатора 93+- 10% кг. Наработка на отказ, не менее 1000 циклов. Средний срок службы стерилизатора составляет 10 лет | штука | 1 | 1400000 | 1400000 | 15 календарных дней со дня подписания договора | СКО, Петропавловск, ул. Васильевна 123